一、设备名称：

数字减影血管造影X线机（DSA） 1台。

二、设备要求

适用于复合手术室及高端介入手术室，满足复合手术过程中对于层流及空间的严格要求，同时满足临床进行的心脏、头、颈部、肺部、肿瘤、四肢等全身血管疾病的高端介入手术。

三、主要规格及系统概述：

- 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要

  - *悬吊式三轴机架，能覆盖全身之功能

  - 机架三轴可进行等中心旋转

  - 机架运动包括电动和手动两种方式

  - C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒

  - C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒

  - CRA：≥90°

  - CAU：≥90°

  - RAO：≥185°

  - LAO：≥120°

  - 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动

  - C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照

  - 数码显示所有C型臂旋转角度信息

  - 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥300 cm

  - C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）

  - 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集

- 导管床

  - 满足全身检查、治疗的要求

  - 床面要求为碳纤维材料

  - 床面Al当量：≤0.8mmAl

  - 纵向运动范围：≥120cm

  - 导管床横向运动：≥36cm

  - 床面升降范围：≥28cm

  - 床面最低高度：≤79cm

  - 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重

  - 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR

  - 床长度：≥319cm（不包含延长板的长度）

  - 床宽度：≥50cm

  - 床面患者最大有效覆盖：≥223cm

  - 床面旋转角度：≥270度

  - 导管床床垫、轨道夹及输液架

- 床旁液晶触摸屏控制系统

  - 提供两套液晶触摸控制屏

  - 控制屏一套置于导管床，可3边放置；一套装在控制室内，便于医生操作

  - 可进行图像采集条件控制

  - 可进行图像后处理及量化分析控制

  - 床旁液晶屏上配置触摸式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作

- 高压发生器

  - 高频逆变发生器，功率：≥100KW

  - 最大管电流：≥1000mA

  - 最小管电压：≤40KV

  - 最大管电压：≥125KV

  - 最短曝光时间：≤1ms

  - 自动SID跟踪

  - 全自动曝光控制，无需测试曝光

- X线球管

  - 液态金属轴承球管

  - 金属陶瓷外壳

  - 球管阳极热容量：≥2.4Mhu

  - *球管阳极散热率：≥11000W

  - 球管阳极转速：≤4200转/分钟

  - 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≥0.7mm

  - 最小焦点功率：≥30KW，大焦点功率：≥65KW

  - 球管阳极靶边直径：≥200mm

  - 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统

  - 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线

  - *球管内置多档金属铜滤片，不低于1.0mm

  - 配备通用型、虹膜型等多种遮光器

  - 遮光器位置可存储

  - 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位

  - 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

- 平板探测器

  - 探测器类型：非晶硅数字化平板探测器

  - 平板外壳大小：≤42 X 52cm

  - 最大有效成像视野(边长) ：≥30cm X 38cm

  - ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要

  - 最小探测视野：≤11 X 11cm

  - 最大图像矩阵灰阶输出：≥2480 x 1920 x 16 bits

  - 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm

  - 像素尺寸：≤154μm

  - DQE：≥77% @ 0 lp/mm

  - 平板可90度旋转

  - 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

- 图像显视器

  - 医用高分辨率LCD显视器，显示矩阵1280 x 1024

  - 操作室：19英吋高亮医用高分辨率LCD黑白显视器二台，19英吋高分辨率LCD彩色显视器二台

控制室：19英吋高亮医用高分辨率黑白LCD显视器一台，19英吋高分辨率LCD彩色显视器二台

  - 显视器亮度：≥1000 cd/m2，可依周围环境亮度变化调节亮度

  - 图像观察视角：≥170°

  - ≥6架位显视器吊架

  - 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm

  - 显示器吊架可进行人性化电动升降

  - 显示器吊架旋转范围：≥350°

- 图像系统

  - *外周采集、处理、存储20482矩阵0.5-6帧 /秒，即提供2K影像链配置

  - 心脏采集、处理、存储10242矩阵15-30帧 /秒

  - 实时减影

  - 脉冲透视

  - 床旁可直接选择透视剂量≥3档，最小档≤5伦琴/分钟

  - 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上。具备高速DSA模式，速率：≥30帧/秒，采集、显示及存储均为1K矩阵，16bit，并具有实时DSA功能。

  - 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒

  - 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒

  - 具有透视末帧图像保持功能

  - 具有低剂量节能模式

  - 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50，000幅，2048矩阵：≥12，500幅，主机硬盘容量≥500G，内存≥8G。

  - 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记。

  - 血管序列实时DSA功能和DA功能

  - 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景

  - 路径图造影剂自动峰值保持功能

  - 支持术中事件记录并存储

  - 主机硬盘图像可存储在DVD光盘上，同时DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘，所刻光盘可在普通PC机上回放。

  - 自动回放采集序列

  - 回放序列的速度及方向可调

  - 可进行减影及非减影切换

  - *主机可与“电生理及血液动力学记录系统”、“血液动力学记录系统”及“第三方PACS系统”共享患者信息，而且，血管机放射线信息可自动传输到“电生理及血液动力学记录系统”、“血液动力学记录系统” 及“第三方PACS系统”

- 测量分析（主机系统）

  - 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定

  - 三种方法以上室壁运动曲线测量

  - 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量

  - 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量

- 旋转采集

  - *L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度

  - L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度

  - 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒

  - 可实时减影

- 网络与接口

  - 具有DICOM Send功能

  - 具有DICOM Print功能

  - 具有DICOM Query/Retrieve功能

  - 具有DICOM Worklist功能

  - 具有DICOM MPPS功能

  - 激光相机接口

  - 高压注射器接口

  - 标准视频输出接口，该接口能够支持视频转播、会议、教学、家属等待区图像浏览等

- 原厂附件

  - 具备整个系统的升级能力

  - 具有双向对讲系统

  - 具有图像处理操作面板

  - 具有红外遥控器至少2个

  - 红外遥控器具有激光灯指示功能

  - 具有悬吊式射线防护屏

  - 具有床旁射线防护帘

  - 具有悬吊式手术灯

  - 具有中文操作手册

  - 具有曝光控制脚闸2个，一个在检查室床旁，1个在操作间

- 智能路径图功能

  - 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整

  - 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式

  - 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式

  - 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

  - 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响

- 组合蒙片功能

  - 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量

  - 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量

  - 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点

- 下肢血管造影剂跟踪造影

  - 床进为非步进，连续运动方式（排除因步进运动而产生的血流与拍片速度不一致、缺乏实时信息的问题）

  - 速率无级可变，可手动或电动控制下肢跟踪采集速度

  - 下肢跟踪血管造影图像矩阵可达2048 x 2048，以得到高清晰度下肢血管图像

  - 可实时减影

- 高级三维图像处理工作站

  - 有独立的原装三维重建工作站硬件和软件

  - *机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度

  - 机架可在头位及侧位进行三维采集

  - 血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间≤12秒

  - 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

  - 具有体积/表面重建，最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能

  - 具有局部放大重建

  - 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能

  - 具有钙化斑块重建

  - 具有距离测量、体积测量功能

  - 具有三维自动血管分析

  - 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能

  - 仅造影序列便可重建出三维图像，无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程

- 类CT软组织成像

  - *原装功能模块，能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，采取双期自动往复扫描和双图像并行显示或融合显示，以满足医生同时观察头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分等两个不同时相的三维数据

  - 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数

  - 单次旋转采集图像：≥620幅，有效覆盖范围：≥240度

  - 最快采集速率：≥60帧/秒

  - 具有专用的神经、头颅类CT成像程序:采集时间≤20S，传输及重建时间≤60S

  - 具有专用的快速腹部类CT成像程序:采集时间≤5S，传输及重建时间≤25S，以减少呼吸运动造成的伪影

  - 类CT图像最小层厚：≤0.5mm

  - 密度分辨率：≤5Hu

  - 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预

  - 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示

  - 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建

  - 具有金属伪影抑制(MAR)和BMI噪声抑制CT成像功能

  - 具有颅内支架精晰显影功能

  - 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与

- 经皮实时介入穿刺导航功能

  - 原装功能模块，具有基于类CT软组织成像和透视图像实时融合显示的一体化设计的独立功能模块，能够满足穿刺引流、活检、消融、锥体成形等临床应用

  - 类CT软组织成像和透视图像实时融合显示，实时引导经皮穿刺过程，而无需在参考路径图和实时图像间切换

  - 在类CT软组织成像上可进行穿刺点，路线及靶部位等穿刺计划的制定，此过程可在床旁实现

  - 自动实现类CT和二维透视图像的融合匹配

  - 在类CT和二维透视影像上实时显示穿刺针路线和穿刺过程，并能指示穿刺深度标尺

  - 穿刺导航过程可以avi格式，也可以DICOM SC图像格式输出，记录穿刺过程

  - 具备激光辅助定位功能

- 将DSA与我院PACS/HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标商负责连接所需硬件和软件的一切费用，如PACS/HIS端口费等）。

- 配套产品

  - *多用途图文报告工作站，产品具备医疗器械注册证

    - 专业的介入多用途图文工作站，兼容不同品牌DSA标准dicom数据，同时可以显示、处理CT\MR\DR\RF等不同主机dicom数据。

    - 盘刻录功能，具备多种格式输出（包括MPEG、AVI、BMP、DICOM格式），支持容量提示，同时自带光盘浏览工具可在普通电脑上进行直接浏览。

    - 胶片相机打印输出功能，支持不规则胶片排版打印，可连接多台相机。

    - 对心脏介入图像数据的专业处理，具有专业测量手段， 能进行自动导管校正、血管夹校正、自动钢球校正。

    - 心功能分析：具有心输出量、射血分数、室壁运动分析需有中心线法和区域法进行分析。

    - 血管狭窄分析，狭窄自动识别率高，血管分枝的自动识别，及多断狭窄的分析。

    - 具有辅助分析及带标准冠脉树图标识的图文一体诊断报告功能：能进行侧枝循环标示、支架指示、冠脉发育类型标示，左心室功能异常定义：瓣膜功能定义并可自动生成在诊断报告。ACC标准冠脉解剖图。

    - 具备离线减影功能，直接获取减影参数自动减影。

    - 可将工作站内保存的dicom数据回传到主机当中，与DICOM．net的双向高速接口。

    - 支持旋转采集DSA数据减影。

    - 组织透视镜功能。

    - 可输出及叠加单幅图象，用JPEG文件。

    - 与我院PACS/HIS无缝连接，数据、图像正常传输（投标商负责连接所需硬件和软件的一切费用，如PACS/HIS端口费等）。

  - 高压注射器一套（双屏）

    - 注射器头

      - 规格：单筒

      - 显示项目：对比剂液量、流速、压力限值、针筒中剩余液量

      - 针筒保温套：37摄氏度

      - 吸药速度：1-10 ml/s，增量为1ml/s

      - 安全保护：注射头位置传感器

      - 活塞自动回缩：卸下针筒后推杆活塞自动回缩

      - 自动吸药：有

    - 显示控制装置

      - 显示屏：彩色LCD显示屏

      - 控制面板：触摸屏控制

      - 可旋转：左右方向旋转，大范围观察角度

      - 中文操作界面：显示器控制装置支持中文显示语言

      - 主要技术参数

        - 注射速度：0.1-45.0 ml/s，增量为0.1 ml/s （单次和分阶段），0.1-59.9 ml/m，增量为0.1 ml/m （单次ml/m）

        - 注射剂量：1ml-150ml

        - 上升/下降时间：0-9.9s， 0.1s 递增

        - 压力范围：100-1200psi，增量为1psi

        - 注射/X线延时：0.0-99.9 s，增量为0.1s

        - 储存方案：40个方案

        - 预设相数：4相

    - 注射针筒：150ml一次性空针筒

    - 操作互锁功能：有

    - 造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步

    - 存储注射历史记录数：最近50次注射

    - 系统软件功能升级：有新功能后可根据序列号获取软件升级

    - 安装方式：一体落地双屏式

    - 中文操作手册

    - 技术及维修资料

    - 用户培训一周

  - 医学影像专用显示屏两套

    - 显示器采用新型LED背光

    - 分辨率=3840×2160

    - 尺寸≧84英寸

    - 点距≦0.4845×0.4845mm

    - 显示器内置DICOM LOW，DICOM MID，DICOM HIGH，DSA，DSI，CT/MRI-JS，GAMMA，JUSHA CGA校正曲线

    - 全屏幕亮度均衡系统，采用基于等高圆近似的亮度均匀性调节方法

    - 调色板≧281.47Trillion Colors(灰度等级16bit)，采用医用专业显示器超高位宽图像增强显示装置及方法

    - 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，采用图像无缝显示方法及装置

    - 最大亮度≧500cd/m²

    - 对比度≧1400：1

    - 刷新率60Hz

    - CGA彩色灰阶自适应校正技术，采用一种对医学彩色和灰阶图像自动识别及校准的方法

    - 响应时间≦12ms

    - 可视角度H≧178°， V≧178°(CR≧10)

    - 金属外壳，强度大、散热快、抗干扰

    - 触摸原理：红外触摸

    - 触摸方式：手套、手指、笔或其他棒状物品

    - 多点触控：6点(部分存库为2点触控)

    - 点击力度：无需力度

    - 触摸反应速度：50ms以内

    - 触摸耐久性：无限（高耐久、长寿命）

    - 主要功能：书写、擦除、标注（文字或线条标注、尺寸和角度标注）、绘画、对象编辑、格式保存、拖动、放大、拉幕、聚光灯、屏幕捕获、画面保存、屏幕录像和回放、手写识别、键盘输入、文本输入。

    - 具有遥控功能，支持无线远距控制显示状态，如信号切换，开关机，曲线切换等。

    - 保修由显示器制造商提供，原厂质保期五年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件

  - 视频融合手术专用显示系统

    - 知名品牌专业医用显示器。

    - 显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正。

    - 分辨率≥3840x 2160。

    - 尺寸≥58英寸。

    - 显示器内置DICOM，GAMMA2.0，GAMM2.2校正曲线。

    - 调色板≥4.398Trillion Colors(14bit)。

    - 视频接口DVI*1，HDMI*2，DP*2，VGA*1。

    - 最大亮度≥700cd/m²。

    - 对比度≥4000：1。

    - 响应时间≤9.5ms。

    - 可视角度H≥176°， V≧176°。

    - 显示器重量≤46KG(不含底座) 。

    - 显示器内置背光套数≥2，且支持热切换，切换后亮度能保持不变。

    - 显示器内置电源数量≥2，且支持热冗余切换。

    - 支持主画面备份显示，且提供至少一套主画面备份显示器。

    - 远端传输转换系统支持分辨率≥4096*2160，传输距离≥100M。

    - 外置视频融合管理矩阵，采用用于医用并轨影像会诊系统的视频矩阵。

    - 视频融合管理矩阵支持可插拔，可根据需求任意组合。

    - 4U视频融合管理矩阵输入接口≥24路，输出接口≥6路。

    - 8U视频融合管理矩阵输入接口≥52路，输出接口≥16路。

    - 视频融合管理软件，最大显示窗口数≥16 。

    - 视频融合管理软件，可自由选择视频显示方案，预设方案数量≥22种。

    - 视频融合管理软件，可根据需求调整每路显示信号的大小，位置，比例。

    - 保修由显示器制造商提供，原厂质保期五年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件

  - 双通道有创监护仪；配双屏，配有创/无创血压模块，厂家负责将心电监护信号连接到操作间显示屏、手术室显示屏，图像稳定。（并适用于成人、儿童及新生儿术中监护，含心电、血压、血氧附件，触摸屏操作，彩色大屏幕≥8.4英寸，心电监测至少通过5个电极可获得至少12导联心电等）

  - 磁共振水质分离技术升级

- *标准配置（以下参数均为主要技术参数，负偏离将导致废标）

  - 主机系统1台（包括悬吊式机架1套、标准型导管床1张、X线发生器1套、X线球管1个、2K*2.5K的采集矩阵1套、动态平板探测器1套、19英寸黑白医学级监视器3台、19英寸彩色数据监视器2套、人性化用户操作界面系统1套、 图像浏览遥控器1套、  远程维修服务系统1套、双向对讲系统1套、测量分析（主机系统）1套、智能路径图功能1套、旋转采集1套）

    - 显示器支架用轨道组件1套

    - 机架安装轨道组件1套

    - 机柜安装组件1套

    - 患者检查床安装组件1套

    - DICOM 打印接口1套

    - 安装放射防护屏所用附件1套

    - 悬吊式辐射防护1套

    - 床旁辐射防护1套

    - 桡动脉穿刺用臂托1套

    - 双侧手臂托架1

    - 头托1套

    - 高 级 功 能 模 块1套（包括智慧剂量控制系统、组合蒙片、智能路图、旋转血管造影采集、30幅/秒采集扩展（单向）、心定量分析软件、冠状动脉定量分析软件、标准线率输出、RIS / CIS DICOM 接口、床面旋转功能、2K影像链、减影下肢追踪血管造影、下肢滤片、六架位吊架、检查室19英寸彩色液晶平面显示器、三维工作站硬件、三维重建工作站软件为最新版本、计算机辅助动脉瘤分析软件包、虚拟支架系统/导管头模拟塑形、双图像并行显示功能、腹部快速采集应用技术包、双期XperCT、金属伪影抑制 CT成像应用技术包、噪声抑制CT成像应用技术包、颅内支架精晰显影、实时数字图像链接、实时介入穿刺导航）

    - 脚闸2个，一个在机房内，1个在操作间。工作间脚闸有专门低剂量曝光脚闸开关。

    - 控制室手闸1套

    - 检查室手术灯1套

    - 激光穿刺定位1套

    - 第二套Xper触摸屏操控模块1套

    - 第二套机架操作面板1套

    - 第二块图像操作面板1套

    - 智能超选路径引导，在DSA主机中，对造影图像标记血管近端及要超选靶位置，机器自动形成超选血管图像路径图，并指导进行超选择。

  - 多用途图文报告工作站（带有图像刻录功能）（含电脑）1套

  - 双屏高压注射器（床旁落地式）1套

  - 监护仪（配双屏，配有创/无创血压模块）1套

  - 84寸LED并轨影像会诊中心显示器2套

  - 58寸视频融合手术专用显示系统1套

  - 除颤监护仪1台

  - 操作间高级工作台椅3套

  - 电脑2台，用于护理收费、病历书写。含电脑主机，21寸显示器，彩色激光打印机，条形码扫描枪。

  - 病人监视系统（显示器、摄像头）

  - 超薄观片灯（6幅）1个

  - 磁共振水质分离技术升级1套

  - 中文说明书2套

  - 中文维修手册1套

  - 中文操作流程卡2套

  - 配齐与主机相匹配的附件设备，如连接管、连线、架子、特殊插座插头和工具等。

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。