一、产品规格及功能要求：

|  | 磁体 |
| --- | --- |
|  | *磁场强度:3.0T |
|  | 中心共振频率:≧127MHz |
|  | 应用类型:全身通用型 |
|  | 磁场类型:超导 |
|  | 屏蔽方式:主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 |
|  | 匀场方式:主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
|  | 超导匀场:提供 |
|  | 病人个性化匀场:提供 |
|  | 高级高序匀场:提供 |
|  | 超导匀场线圈:≧18组 |
|  | 自动匀场时间（3D）:≦5秒 |
|  | 磁体材料:3.0T不锈钢专用磁体 |
|  | *磁体长度（不含外壳）:≧173cm |
|  | 磁体长度（含外壳）:≦198cm |
|  | *磁体内径（患者检查孔道内径）大小:≦60cm |
|  | 患者检查孔道长度:≦105cm |
|  | 磁体最大开放孔径（磁体两端开放孔径）:≧120cm |
|  | 磁体为两端开放式设计:具备 |
|  | 磁体为对称式设计:具备 |
|  | 病人检查床至扫描孔道顶端的距离:≧45cm |
|  | *磁体重量（含液氦）:≧9.75吨 |
|  | 磁场稳定度:≦0.1ppm/h |
|  | 磁场均匀度（V－RMS测量法） |
|  | *40cmDSV:≦0.25ppm |
|  | 30cmDSV:≦0.10ppm |
|  | 20cmDSV:≦0.05ppm |
|  | 液氦消耗:零液氦消耗 |
|  | 5高斯磁力线轴向范围：:轴向≦5.0m |
|  | 5高斯磁力线径向范围：:径向≦2.8m |
|  | 1高斯磁力线轴向范围：:轴向≦7.4m |
|  | 1高斯磁力线径向范围：:径向≦4.4m |
|  | 梯度系统 |
|  | *梯度线圈冷却方式:XRM/XGD 中空内冷式梯度 |
|  | *最大单轴梯度场强度（X轴）:≧50mT/m（非有效值） |
|  | 最大单轴梯度场强度（Y轴）:≧50mT/m（非有效值） |
|  | 最大单轴梯度场强度（Z轴）:≧50mT/m（非有效值） |
|  | 最大单轴梯度切换率:≧200mT/m/ms |
|  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到:具备 |
|  | 工作周期:100% |
|  | 梯度控制系统:全数字实时发射接收 |
|  | 梯度工作方式:非共振 |
|  | 梯度放大器冷却方式:水冷 |
|  | 最短爬升时间:≦0.25ms |
|  | 病人床与环境调节系统 |
|  | 扫描床最低高度:≦70cm |
|  | 扫描床水平移位精度:≦±0.5mm |
|  | 垂直运动时扫描床最大承受重量:≧200kg |
|  | *扫描床水平运动最大速度:≧300mm/sec |
|  | 扫描床长度和扫描范围:≧2.05m |
|  | 智能触控病人定位系统:具备 |
|  | 一键定位，无需激光灯:具备 |
|  | 床旁扫描操控系统:具备 |
|  | 磁体液晶显示系统:具备 |
|  | 扫描床自动步进:具备 |
|  | 足先进扫描模式:具备 |
|  | 病人通道环境:照明、通风、通话 |
|  | *磁共振成像设备厂家原装配备轮式可移动扫描床，在紧急情况下可以和磁体脱离。 :具备 |
|  | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描。:具备 |
|  | 射频系统 |
|  | *光纤射频技术:具备 |
|  | *防磁射频接收模块内置于磁体间:具备 |
|  | 射频功率:≧35KW |
|  | 射频噪音水平:≦0.5dB |
|  | *射频激发线圈驱动点数: ≦4点 |
|  | 每个线圈单元皆有一一对应的前置放大器:具备 |
|  | 所有线圈免调谐:均具备相控阵线圈技术 |
|  | 发射带宽:≧600KHZ |
|  | 每通道同时并行采样接收带宽:≧1MHZ |
|  | 采样分辨率:≦50ns |
|  | 并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT）:具备 |
|  | 相控阵射频同时并行终端传输通道数:相控阵射频同时并行终端传输通道数≧32个 |
|  | 必须具备线圈 |
|  | 头颈联合相控阵线圈:具备 |
|  | 腹部相控阵线圈:具备 |
|  | 全脊柱相控阵线圈:具备 |
|  | 正交发射/接收专用头线圈:具备 |
|  | 正交发射/接收专用体线圈:具备 |
|  | 通用柔软线圈:具备 |
|  | 肩关节相控阵线圈:具备 |
|  | 膝踝关节相控阵线圈:具备 |
|  | 乳腺相控阵线圈:具备 |
|  | 小动物线圈:具备（第三方产品） |
|  | 静音技术 |
|  | 梯度系统硬件静音技术:提供 |
|  | 声阻尼材料技术:提供 |
|  | 无需序列更改、真空隔绝腔设计的硬件静音技术:提供 |
|  | 计算机系统 |
|  | 操作系统:Linux系统或Windows系统 |
|  | 主CPU主频:≧2.53GHZ |
|  | 主CPU个数:≧2个 |
|  | 主内存:≧8GB |
|  | 图像存储硬盘容量:≧584GB |
|  | 最大重建矩阵:≧1024×1024 |
|  | *重建速度（请附Data Sheet证明）:≧13000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
|  | 阵列处理器内存:≧36GB |
|  | 系统软件硬盘容量:≧146GB |
|  | DVD-RW光盘刻录机:提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
|  | 同步扫描和创建功能:实时显示 |
|  | 显示器:≧23英寸彩色LCD液晶显示 |
|  | 显示图像分辨率:≧1920×1200 |
|  | 实时MIP:具备 |
|  | 实时MPR:具备 |
|  | 三维表面重建技术SSD:具备 |
|  | 自由感兴趣区MIP重建:具备 |
|  | 图像减影，电影回放:具备 |
|  | 实时互动多平面重建:具备 |
|  | 动态定量分析软件：:有（t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等）。 |
|  | 实时心电波形显示:具备 |
|  | 实时呼吸、脉搏波形显示:具备 |
|  | 后处理接口 |
|  | 软件控制照相技术:具备 |
|  | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）:具备 |
|  | 标准激光相机DICOM3.0数字接口:具备 |
|  | 主机向PC机传输图像数据功能:具备 |
|  | 扫描参数 |
|  | 最大FOV:≧48cm |
|  | 最小FOV:≦1cm |
|  | 二维最薄扫描层厚:≦0.5mm |
|  | 三维最薄扫描层厚:≦0.1mm |
|  | 最大采集矩阵:≧1024×1024 |
|  | 最短TR时间（128矩阵）:≦0.9ms |
|  | 最短TE时间（128矩阵）:≦0.3ms |
|  | EPI最短TR时间（64矩阵）:≦4.0ms |
|  | EPI最短TE时间（64矩阵）:≦1.1ms |
|  | EPI最短TR时间（128矩阵）:≦5.0ms |
|  | EPI最短TE时间（128矩阵）:≦1.2ms |
|  | EPI最短TR时间（256矩阵）:≦5.0ms |
|  | EPI最短TE时间（256矩阵）:≦1.2ms |
|  | 3D GRE最短TR时间（256×256矩阵）:≦1.2ms |
|  | 3D GRE最短TE时间（256×256矩阵）:≦0.5ms |
|  | 3D GRE最短TR时间（128×128矩阵）:≦0.9ms |
|  | 3D GRE最短TE时间（128×128矩阵）:≦0.3ms |
|  | 快速自旋回波最短TR（256×256矩阵）:≦10ms |
|  | 快速自旋回波最短TE（256×256矩阵）:≦2.5ms |
|  | 快速自旋回波最短TR（128×128矩阵）:≦10ms |
|  | 快速自旋回波最短TE（128×128矩阵）:≦2.5ms |
|  | FSE最大回波链:≧256 |
|  | 采集弥散加权系数最大B值:≧10,000s/mm2 |
|  | 扫描技术与序列 |
|  | 自旋回波序列，包括 |
|  | 2D/3D快速自旋回波序列:具备 |
|  | 组织驰豫时间测量SE:具备 |
|  | 单次激发快速自旋回波序列:具备 |
|  | 多次激发快速自旋回波序列:具备 |
|  | 快速恢复快速自旋回波:具备 |
|  | 超短TE（UTE）:具备 |
|  | 可选择角度的SE:具备 |
|  | 反转恢复序列:具备 |
|  | 脂肪抑制序列:具备 |
|  | 频谱特异式大范围脂肪抑制:具备 |
|  | 快速自由水抑制序列， 包括:具备 |
|  | 快速自由水抑制序列T1W成像技术:具备 |
|  | 快速自由水抑制序列T2W成像技术:具备 |
|  | 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）:具备 |
|  | 单次激发快速反转恢复序列:具备 |
|  | 单独灰质或白质成像序列:具备 |
|  | 梯度回波序列（2D/3D）:具备 |
|  | 亚秒T1加权技术:具备 |
|  | 亚秒T2加权技术:具备 |
|  | 流动补偿技术:具备 |
|  | 快速稳态进动梯度回波:具备（FIESTA或TrueFISP或B-FFE,必须提供2D及3D） |
|  | 超快速场回波序列:具备 |
|  | 多层快速动态成像:具备 |
|  | 锁孔成像技术:具备 |
|  | 三维成像:具备 |
|  | 多块三维:具备 |
|  | 多叠三维:具备 |
|  | 智能化K空间快门成像:具备 |
|  | 磁化转移对比:具备 |
|  | 单次激发EPI技术:具备 |
|  | 多次激发EPI技术:具备 |
|  | 2D/3D流入法血管造影:具备 |
|  | 快速流入法血管造影:具备 |
|  | 快速3D增强MRA:具备 |
|  | 倾角优化非饱和激发技术:具备 |
|  | 2D/3D相位对比血管造影:具备 |
|  | 快速相位对比血管造影:具备 |
|  | 伪影消除技术，包括 |
|  | 恒定信号技术:具备 |
|  | 流动校正梯度波形技术:具备 |
|  | 区域饱和技术:具备 |
|  | 卷积伪影去除技术:具备 |
|  | 周边脉动触发技术:具备 |
|  | 呼吸触发技术:具备 |
|  | 智能伪影消除技术:具备 |
|  | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术:具备 |
|  | Manual-Start/stop:具备 |
|  | 其它伪影消除技术:具备 |
|  | 节时技术, 包括 |
|  | 半扫描技术:具备 |
|  | 部分扫描采集技术:具备 |
|  | 矩形视野采集技术:具备 |
|  | 三维重叠连续采集技术:具备 |
|  | 预备相位极小化扫描技术:具备 |
|  | 神经系统成像技术 包括 |
|  | 高分辨解剖成像:具备 |
|  | 脊髓成像:具备 |
|  | 脑脊液抑制技术:具备 |
|  | 脂肪抑制:具备 |
|  | 灰、白质最佳成像:具备 |
|  | 普通弥散成像技术，包括 |
|  | 单次激发EPI:具备 |
|  | 多次激发EPI:具备 |
|  | 各向同性采集:具备 |
|  | 各向异性采集:具备 |
|  | 一次扫描完成三弥散方向采集:具备 |
|  | 自选回波EPI:具备 |
|  | 梯度回波EPI:具备 |
|  | 反转EPI:具备 |
|  | 特殊弥散成像技术，包括 |
|  | ADC成像:具备 |
|  | 指数化表观弥散系数图（eADC MAP）:具备 |
|  | 支持多个B值同步成像的最大数量:>35个 |
|  | 支持小B值成像技术，B值系数:<40 s/mm2 |
|  | 脑灌注成像技术,包括 |
|  | 计算血流图（rCBV图） :具备 |
|  | 平均通过时间（MTT）:具备 |
|  | 到达峰值时间（TTP）:具备 |
|  | 负积分图（局部脑血容量）:具备 |
|  | 检索图（局部脑血容量）:具备 |
|  | 彩色灌注分析软件:具备 |
|  | 具备线上计算血流动态图:具备 |
|  | 基于FSE序列的ASL全脑灌注成像，需独立FDA认证证明:具备 |
|  | CBF绝对定量，需提供Datasheet证明:具备 |
|  | 脑功能成像fMRI:具备 |
|  | 皮层激发研究（BOLD）:具备 |
|  | 弥散张量成像（DTI）:具备 |
|  | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数:≧150 |
|  | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数:弥散张量方向个数可以连续选择 |
|  | 三维白质纤维束追踪（DTI Tractography）:具备 |
|  | 心血管成像技术，包括 |
|  | 2D/3D时飞法技术:具备 |
|  | 连续多层3D时飞法技术:具备 |
|  | 门控2D血管技术:具备 |
|  | 2D/3D相位对比法技术:具备 |
|  | 相位对比MRA技术:具备 |
|  | 增强对比MRA技术:具备 |
|  | TONE+MTC:具备 |
|  | 血管选择技术（动静脉分离）:具备 |
|  | 超快速血管成像技术:具备 |
|  | 动态血管成像:具备 |
|  | 全身血管成像:具备 |
|  | 可变反转角射频技术:具备 |
|  | 最大强度投影技术:具备 |
|  | 多层面重建技术:具备 |
|  | 3D多层重叠成像技术:具备 |
|  | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术:具备 |
|  | 智能化自动移床造影剂跟踪技术:具备 |
|  | 实时交互式血管成像:具备 |
|  | 流量定量分析技术:具备 |
|  | 区域饱和技术:具备 |
|  | 心脏成像白血技术:具备 |
|  | 心脏成像黑血技术（双反转）:具备 |
|  | 三反转法心肌黑血计算（心肌黑血+脂肪抑制技术）:具备 |
|  | 心脏电影成像:具备 |
|  | 曲面重建技术:具备 |
|  | 提供全身血管成像技术及图像:具备 |
|  | 心电门控:具备 |
|  | 呼吸门控:具备 |
|  | 外周门控:具备 |
|  | 呼吸补偿:具备 |
|  | 流动补偿:具备 |
|  | 三维定位系统:具备 |
|  | 频率编码方向扩大采集:具备 |
|  | 相位编码方向扩大采集:具备 |
|  | 饱和带数目:≧6 |
|  | 脂肪饱和技术:具备 |
|  | 水饱和技术:具备 |
|  | 水激发技术:具备 |
|  | 四维血管成像技术:具备 |
|  | 心肌活性判定技术:具备 |
|  | 梯度/相位重组回放血管成像:具备 |
|  | 外周血管成像技术:具备 |
|  | 体部血管成像技术:具备 |
|  | 磁化对比血管成像技术:具备 |
|  | 体部成像技术包括 |
|  | 腹部检查技术:具备 |
|  | 盆腔检查技术:具备 |
|  | MR结肠造影技术:具备 |
|  | MR胰胆管造影技术:具备 |
|  | 动态肾脏成像:具备 |
|  | MR尿路造影技术:具备 |
|  | 肝脏频谱分析:具备 |
|  | 肝脏灌注成像:具备 |
|  | 肝脏弥散成像:具备 |
|  | 肾脏灌注成像:具备 |
|  | 肾脏弥散成像:具备 |
|  | 乳腺动态增强成像:具备 |
|  | 乳腺频谱成像:具备 |
|  | 四肢及关节成像技术:具备 |
|  | 并行采集技术成像（SENSE/ASSET/IPAT）:具备 |
|  | 并行采集最短加速因子:≧2 |
|  | 并行采集技术成像可与现有任何快速成像技术和并使用（如FSE, EPI, FGE）:具备 |
|  | 并行采集技术成像可与B-FFE, FIESTA, TRUR-FISP序列和并使用:具备 |
|  | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用:具备 |
|  | 并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用:具备 |
|  | 并行采集时重建技术:具备 |
|  | 其他成像技术，包括 |
|  | 三维定位系统:具备 |
|  | 扫描暂停:具备 |
|  | 可变带宽技术:具备 |
|  | 优化带宽技术:具备 |
|  | 腹部优化成像技术:具备 |
|  | 腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术:具备 |
|  | 预饱和技术:具备 |
|  | 优化反转角度技术:具备 |
|  | 表面线圈密度校正成像技术:具备 |
|  | 智能化照相成像技术:具备 |
|  | SENSE（ASSET iPAT）:具备 |
|  | 同相位/反相位成像:具备 |
|  | 快速射频干扰梯度回波:具备 |
|  | 3D屏气512矩阵高分辨率水成像:具备 |
|  | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像:具备 |
|  | 输尿管水成像:具备 |
|  | 腮腺管水成像:具备 |
|  | 脊髓水成像:具备 |
|  | 预扫描技术:具备 |
|  | 信噪比显示功能:具备 |
|  | 预饱和技术:具备 |
|  | Propeller特殊K空间填充技术 |
|  | 特殊K空间填充伪影校正技术可校正患者运动伪影:具备 |
|  | 特殊K空间填充伪影校正技术可校正金属伪影:具备 |
|  | 特殊K空间填充伪影校正技术可校正磁敏感伪影:具备 |
|  | 腹部多期动态增强技术:具备 |
|  | 3D容积T2/FLAIR成像技术，扫描一次可在任意平面重建各向同性技术:具备（请提供名称及技术说明） |
|  | 重度T2*加权成像技术或者SWI:具备（请提供名称及技术说明） |
|  | 单次扫描四种对比度成像（Wats/Fats/In-phase/Out-Phase）:具备（请提供名称及技术说明） |
|  | 肝脏脂肪和铁沉积双定量成像技术:具备，LiverLab或mDIXON XD或IDEAL IQ |
|  | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |
|  | 工作站型号和名称:必须为AW(4.5)或Syngo Via或ViewForum最新版本原厂工作站 |
|  | MR自动拼接软件:具备 |
|  | Functool后处理软件:具备 |
|  | Functool 脑灌注成像后处理软件:具备 |
|  | Functool DTI成像后处理软件:具备 |
|  | 显示器:≧19英寸 |
|  | CPU:≧2个 |
|  | 主CPU主频:≧2.66GHZ |
|  | 内存:≧4GB |
|  | 硬盘容量:≧146GB |
|  | 硬盘存储量:≧960,000幅256×256图像 |
|  | CD-ROM或DVD-RW驱动器:配备 |
|  | 多种方式显示和图像处理:提供 |
|  | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等):提供 |
|  | 实时三维图像:提供 |
|  | 血管成像软件:提供 |
|  | 内窥镜成像软件:提供 |
|  | 高级神经后处理功能软件包，包括 |
|  | 弥散成像后处理:提供 |
|  | 皮层功能区分析软件包:提供 |
|  | 动态EPI:提供 |
|  | 包括参数图，动态图像的量化分析:提供 |
|  | 弥散成像的表观弥散系数图:提供 |
|  | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包：包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数。:提供 |
|  | 磁共振灌注分析软件:提供 |
|  | DICOM图像转换成JPG格式:提供 |
|  | 病人数据库:提供 |
|  | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.:提供 |
|  | DICOM3.0标准激光相机数字接口:提供 |
|  | 第三方产品及附件 |
|  | 脑功能刺激仪 1套:提供 |
|  | 高压注射器 1套:提供 |

厂家提供的应答参数都必须以各自厂家的Data Sheet为准。

要求所投标机型的软件、硬件具备可升级性，所投标的国外产品应为获得美国FDA或欧盟CE认证的同时获得中国SFDA认证的最高性能产品。

二、第三方技术及配件

- 脑功能视听觉刺激系统SA-9900，LCModel波谱定量分析软件（第三方）。

- 小动物解决方案（包括匹配3.0设备的线圈，麻醉及定位系统）（第三方）

- IDEAL-IQ序列（铁脂肪定量序列）

- Ultra-TE序列

- 增加双侧颞下颌关节线圈，眼眶表面线圈; 相控阵 线圈应提供其通道数

备注：加注星号（“*”）的参数为主要参数，其他为一般参数。